
全自动尿液有形成份分析仪招标参数
1、检测方式：全自动检测尿中有形成份，样品无需离心，自动进样。
2、检测速度：≥60样本/小时，自动进样器一次进样量≥50个标本。

＊3、检测项目：定量参数≥12个，包括：红细胞、白细胞、细菌、上皮细胞、透明细胞、病理管型、结晶、小圆上皮细胞、精子、酵母样真菌、粘液丝、尿电导率，并能提供散点图和直方图。

＊4、检测原理：半导体激光流式细胞技术分析,分子生物学方法（DNA/RNA）进行自动染色，无需图象分析的辅助，准确定位尿中各有形成分。
＊5、可提供红细胞形态信息，以鉴别血尿来源。

6、可提供电导率的参数，反映患者肾脏浓缩功能 。
＊7、检测通道≥2个，有独立的细菌检测通道，能通过特异性染色初筛球杆菌，可提供泌尿系统感染信息。
＊8、原厂原机配套2个水平的质控品，并提供红细胞，白细胞，上皮细胞，管形，细菌等参数。以保证分析的质量。

＊9、使用半导体激光作为检测光源，分辨能力强，检测精度高。

＊10、能与AX4280型尿分析仪连接形成尿液分析流水线。

11、使用全中文操作，直观方便，可以提供原厂中文报告软件,能对接检验之星检验系统。

12、具有自动休眠功能，可24小时开机，具有RS232接口，可联机联网。
13、在主机上能自动绘制和输出L-J质控图。

13．原厂能免费提供全球实时在线质控和远程诊断功能。

＊作为评标重要的参数，若不符合则导致废标。
